罗氏线圈高频电流探头

CPH9000系列

# 深圳市知用电子有限公司

前 言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

记载着使用该机器时的重要说明。

记载着使用该机器时的重要说明。

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害事项。

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害事项。

Note

Note

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

注意

注意

警告

警告

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。

- 探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时，确保BNC端子可靠接地。

- 被测电路接入探头环之前，确保先关闭被测电路。

- 使用之前，请检查探头环外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！

- 接入被测电路前，应避免被测电路有尖刺，锋利的边角容易造成探头环损坏情况发生。

- 探头环上已明确标有使用电压要求，请确保在安全电压范围内使用！

- 选择本产品标配的适配器供电。

目录

前言…………………………………………………………………………………………………………1

概述…………………………………………………………………………………………………………3

应用…………………………………………………………………………………………………………3

电气规格……………………………………………………………………………………………………3

产品及附件说明……………………………………………………………………………………………4

主体说明………………………………………………………………………………………………4

附件说明………………………………………………………………………………………………4

机械规格……………………………………………………………………………………………………5

环境特性……………………………………………………………………………………………………5

操作方法……………………………………………………………………………………………...…….5

测量时注意事项………………………………………………………………………………………....…6

保养及维护…………………………………………………………………………………………………6

保修…………………………………………………………………………………………………………6

# 装箱单………………………………………………………………………………………………………6

# 1. 概述

CPH9000系列罗氏线圈高频电流探头是仅测试AC电流信号的高频电流探头，具有高带宽，高精度（典型值2%）等特点。带宽高达100MHz，标准的BNC输出接口，很方便实现与示波器，数据采集器等连接，观测电流波形；USB供电接口设计，使用更加灵活方便；探头环和连接线长度可以根据客户要求定制，满足特殊场合测试要求。

# 2. 应用

- IGBT、MOSFET管电流测量

- 测量电流中的谐波组成

- 检测高频正弦电流波形

- 半导体开关的电流

- 电容放电测试，纹波测量

- 监测谐波、功率以及电能质量

# 3. 电气规格

# 测量条件：23℃；60%RH；被测导线从探头感应环中心穿过。

| 型号 | CPH9012 | CPH9030 | CPH9060 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流范围 | 120Apk | 300Apk | 600Apk |
| 量程灵敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A |
| 典型精度 | ±2% |  |  |
| 高频带宽 | 100MHz |  |  |
| 低频截止点(Hz) | 65 | 32 | 15 |
| di/dt（kA/us） | 30 | 85 | 150 |
| 输出噪声 | 1.8mVrms |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |
| 输出接口 | BNC |  |  |
| 最大输出电压 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
| 供电方式 | USB 5V/1A（标配适配器） |  |  |

4. 产品及附件说明

4.1主体说明

1）信号输出接口：BNC标准接口，通过标配BNC连接线可接任何厂家示波器等。

2）电源指示灯：通电后，该指示灯亮为绿色。

3）USB 5V供电接口：标准USB（B型）接口，标配USB供电连接线。

4）连接线：标准为1.5米，可根据用户需求定制。

5）电流探头传感器：传感器单元，被测导线穿过电流环，实现电流测量。

4.2附件说明

同轴电缆输出线(CK-310：1米)                   USB线（AM-BM，1.5米）

电源适配器(USB输出：DC5V/1A)                 贯通式50Ω负载（CK-50）

5. 机械规格

| # 探头环外径A | # 24mm |
| --- | --- |
| # 探头环内径B | # 14mm |
| # 探头环厚度C | # 5.8mm |
| # 感应环连接线长 | # 1.5米 |
| # BNC连接线长 | # 1米 |
| # 积分器盒尺寸 | # 约119*49*28mm |
| # USB线（AM-BM） | # 约1.5m |
| # USB输出适配器 | # 59mm*30mm*20mm |
| # 探头重量 | # 145g |

6. 环境特性

| # 工作温度 | # 探头环 | # -10℃～70℃ |
| --- | --- | --- |
|  | # 主机 | # 0℃～40℃ |
| # 存储温度 | # -10℃～60℃ |  |
| # 工作湿度 | # ≤85%RH |  |
| # 存储湿度 | # ≤90%RH |  |

7. 操作方法

- 探头与示波器或者其它测量仪器连接时，要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为50Ω；根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CPH9012灵敏度为10mV/A，示波器设置100X;CPH9060灵敏度为2mV/A,示波器设置500X。

- USB供电电压接入探头，绿色电源指示灯亮。

- 被测导线从探头感应环中间穿过。

- 被测电路通电。

- 测量结束后，先断开电路，再取下探头环。

- 断开探头电源，保存好探头。

8. 测量时注意事项

Note

Note

- 为保证测量精度，测量时被测导线应穿过探头环中心位置。

- 测量被测信号时，若附近有强烈磁场干扰源（如多圈线圈组成的磁场辐射源），应尽可能远离，否则会引起测量误差。

- 测量被测信号时，探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源（如100V/us以上信号）或者频率达到MHz级别以上的干扰源，否则会引起测量误差。

- 判断周围是否有很强干扰源，可以使用如下方法：探头环放在被测导线周围，未夹住导线，测量周围干扰信号强度。

# 9.保养及维护

- 保持探头的清洁干燥。

- 若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。

- 不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉﹑洁净和干燥处。

- 运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用

- 不可用力拽拉输入线和输出线，避免过度扭曲﹑折弯或打结。

# 10.保修

# 参照保修卡说明。

# 11.装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 电流探头本体 | 1个 |
| USB输出适配器(5V/1A) | 1个 |
| USB供电线（AM-BM） | 1个 |
| BNC输出线(CK-310) | 1根 |
| 50Ω贯通式负载（CK-50） | 1个 |
| 高档工具盒 | 1个 |
| 说明书 | 1册 |
| 保修卡 | 1页 |
| 检测报告 | 1页 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                     © Zhiyong Electronics, 2019

Url:   http://www.cybertek.cn                    Published in China, Sept. 1, 2019