低频交流电流探头

CP1000B

(1000A/20Hz~10kHz)

深圳市知用电子有限公司

为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器和造成人身伤害。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。

警告

- 确保产品在额定电压和额定电流范围内使用。

- 探头在使用过程中不要打开外壳和试图接线。

- 不要在潮湿或易燃易爆的环境使用。

- 使用前保证仪器的干燥和清洁。

- 如产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳维修，以免发生意外。

# 1. 概  述

CP1000B电流探头用于交流电流测量，被测电流达到1000A有效值，电流传输比为1000:1，带宽到20Hz~10kHz。钳口直径约54mm，香蕉插头或者BNC接口可选，方便连接功率分析仪等设备，广泛应用于电机驱动，逆变器，开关电源，航空电子等测量中。

2. 产品及附件说明

- 主体说明

输出为香蕉头接口                   输出为BNC头接口

1. 钳口：夹住被测导线，直径54mm

2. 输出线：约2米，香蕉接口或者BNC输出接口线可选

3. 电流指示方向：电流方向，按照电流方向流过电流，输出为正，否则为负

- 配件说明

叉形端子适配器:6mm(匹配香蕉插头使用)

3. 产品规格

| 连续电流 |  | 1000Arms |
| --- | --- | --- |
| 电流传输比 |  | 1000:1 |
| 带宽 |  | 20Hz~10kHz |
| 精度 | 0.3A...1A | ≤2%+3uA |
|  | 1A...10A | ≤1% |
|  | 10A...100A | ≤0.5% |
|  | 100A...1000A | ≤0.3% |
| 位置对精度影响 |  | 0.1%(典型值) |
| 钳口直径 |  | 54mm |
| 负载阻抗 |  | 1Ω or less |
| 最大电压输出 |  | 30Vpk |
| 输出接口 |  | 香蕉插头或者BNC接口可选 |
| 输出线长度 |  | 2米 |
| 安全等级 |  | 600V CATIII |
| 工作温湿度 |  | -10℃~55℃,80% or less |
| 保存温湿度 |  | -40℃~70℃,80% or less |
| 工作海拔高度 |  | 2000m |
| 尺寸(长*宽*高) |  | 216*115*45mm |
| 重量 |  | 710g |

- 操作步骤

- 连接探头到功率计等测量设备，并正确设置相关参数；

- 探头接入到被测电路，确保电路在关机情况下操作；

- 被测电路开机工作，进行正确测量；

- 测量完毕后，先关闭被测电路，再取下探头，并保管好。

# 5. 装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 数 量 |
| CP1000B本体 | 1个 |
| 红黑叉形端子适配器 (香蕉接口标配) | 1对 |
| 说明书及保修卡 | 1册 |
| 检测报告 | 1页 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2024

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Jul 1, 2024