[image: image7.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                            深圳市知用电子有限公司
[image: image8.png]


                     深圳市知用电子有限公司

限 幅 器

(Transient Limiter)

EM5010A

[image: image1.png]TRANSIENT LIMITER: 9kHz - 500MHz

LIMITING THRESHOLD: 50mW

/\ MAX CONTINUOUS POWER: 2.5W
MADE IN CHINA





深圳市知用电子有限公司

前  言

首先，感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品，请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image6.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q




[image: image7.png]
[image: image8.png]



为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。


确保产品在额定功率范围内使用。

产品在使用过程中不要打开机壳。

不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。
使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
1. 概 述

EM5010A瞬态限幅器具有瞬态限幅功能。在EMI测量中，经常有意外过载情况发生，瞬态限幅器用于前端电路保护，防止损坏贵重的EMI测试设备。
产品电气规格

	EM5010A

	频宽
	9kHz-500MHz

	限制阀值
	50mW（+17dBm）

	输入输出阻抗
	50Ω

	接口
	输入
	BNC（母头）

	
	输出
	N（公头）

	最大输入范围
	连续：2.5W（+34dBm）

	
	脉冲：10kW（10uS）

	
	直流：±12V

	插入损耗
	<2kHz
	>20dB

	
	9kHz-50MHz
	10dB±1.5dB

	
	50MHz-200MHz
	10dB+2.2dB/-0.5dB

	
	<6kHz，>500MHz
	>12dB

	频响曲线
	图1（室温）

	限幅特性曲线
	图2（室温）

	工作温度
	0℃-55℃

	储存温度
	-40℃-80℃


[image: image2.png]Tret dB Mag 05dB/ Ref-11dB

500.0p000 M

iz

-12.436 dB

—-9.0

-10.0;

r-10.5

F-110

F-115

r-12.0

F-12.5

r-13.0

Ch1

Start 9 kHz

Pwr -10 dBm

Stop 500 MHz



     [image: image3.jpg]Output Power ()

10

.01

Max Continuous

10

100 i3 10K

Tnput Pover (n¥)





图1 频响曲线                                图2 限幅特性曲线 

3. 应用

频谱仪前端保护

接收机前端保护
4.产品说明

[image: image4.jpg]TRANSIENT LIMITER: SkHz- S00MHz
LIMITING THRESHOLD: S0mW
A\ MAX CONTINUOUS POWER: 2.5W

EMS010A

MADE IN CHINA

|

O Nk





使用时注意最大输入功率，2.5W连续功率，10kW脉冲功率限制。超过使用范围，可能造成永久损坏。

注意接口方向，不能接反，否则可能会损坏机器。BNC为输入接口，N头为输出接口。

5.环境特性                                 6. 机械规格
	工作温度
	0 C to +55 C

	存储温度
	–40 C to +75 C


	产品尺寸（长*宽*高）
	142*37*20mm

	产品重量（本体净重)
	310g


7. 使用示意图

[image: image5.jpg]EM5080 % F1# YA

M

EM5040A THLIEFI4E 3 Ml 4 &

0l

= =

&

P

J
P e 2%
EM5010A / EM5010





8. 装箱单

	装 箱 单

	名称
	数量

	限幅器本体
	1个

	说明书及保修卡
	1册

	检测报告
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005   /   0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005       Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                          © Zhiyong Electronics, 2023
Url:   http://www.cybertek.cn                         Published in China, Aug. 1, 2023
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





警告





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





注意





Note





记载着使用该机器时的重要说明。                                                           











注意








www.cybertek.cn

