[image: image4.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                             深圳市知用电子有限公司

EMI电源滤波器
EM5015

[image: image5.png]



深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身造成伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。
[image: image1.jpg]


[image: image4.png]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




                        

该产品是按国际通行的EMC标准设计的，因此原理上会存在较大的对地漏电流。如接地不良可能会造成严重的触电事故甚至伤亡。因此，本公司要求用户

· 必须保证仪器良好接地（在侧面和后面各有接地点）
· 很多用户的用电环境存在接地不良的情况，而用户自己并不了解。这种情况很危险，因此本公司要求用户必须安装隔离变压器作为双重保障。用户可以在市面上自行购买。也可以使用本公司容量为0.9kVA 的隔离变压器EM5060。该产品可以满足大部分小功率测试需求。
· 使用过程中不要打开外壳和试图接线。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外
1、 概述
  EMI电源滤波器EM5015 主要对市电的骚扰信号进行过滤，进而为实验平台提供较为干净市电以及干净的地平面，运用于市电环境或接地环境比较恶劣的场合。
2、 电气规格 
	频率范围
	9kHz—30MHz

	测定线路相数
	单相

	交流电压范围
	0～230V AC +10%

	交流频率范围
	50 / 60Hz   ±5%

	直流电压范围
	0～400V DC

	电流范围
	0~10A

	输出接口
	国标公座X2(一路EUT；另一路测试设备)

	输入接口
	国标母座

	工作温度范围
	5℃～45℃

	尺寸
	320mm（长）×125mm(宽)×80mm（高）

	重量
	1.15kg


3、 测试示意图
[image: image3.jpg]— IR
—
— HEESR

EN5080/B/C
Bl

. EM5060 I EM50404/B
——— mmzEs - ALEHEAS

WP (ERRESED

ACTHH I





四、 安装测试步骤

· 把滤波器和隔离变压器、人工电源网络的地线连接起来接地。
· 市电电源首先接入EM5015。
· 连接被测设备，参考以上示意图的位置摆放设备。
· EM5040A/B的干扰信号输出端连接EMI接收机输入端。
五、使用注意事项
  

· 使用过程中不要打开外壳，不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 测试前，确定接地良好，请仔细阅读说明书，了解安全方面知识，按照正确步骤测量。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
六、装箱单
	装 箱 单

	名 称
	数 量

	滤波器本体
	1个

	AC电源线
	1条

	说明书
	1本

	保修卡
	1个


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                           © Zhiyong Electronics, 2017
Url:   http://www.cybertek.cn                         Published in China, May 1, 2017
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。





在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





警告











记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















Note








www.cybertek.cn


