[image: image6.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                            深圳市知用电子有限公司
[image: image5.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                                深圳市知用电子有限公司

高通滤波器

EM5013

[image: image7.png]



深圳市知用电子有限公司

前  言

首先，感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品，请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image1.jpg]EMS5013

High-pass Filter:150kHz - 300MHz
Passband:150kHz-300MHz <3 dB
Stopband:DC-100kHz >30 dB




[image: image5.png][image: image6.png] SHAPE  \* MERGEFORMAT 




为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。


· 确保产品在额定功率范围内使用。

· 产品在使用过程中不要打开机壳。

· 不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。
· 使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
1. 概 述
EM5013是一款LC无源150kHz高通滤波器，主要用于滤除150kHz以下的干扰信号，具有很强的带外衰减和承受力，在EMI测量中，在需要滤除150kHz以下的骚扰信号情况下，可在接收机的前端增加150kHz高通滤波器，防止EMI接收机因为150kHz以下的骚扰信号而非线性失真，造成测量误差。

2.产品说明

[image: image3.png]- — B

INPUT

High-pass Filter:150kHz - 300MHz
Passband:150kHz-300MHz <3 dB
Stopband: DC-100kHz >30 dB

1ndino





1 输入接口：信号输入，BNC(母)接口
2 输出接口：信号输出，BNC(公)接口
3. 产品电气规格

	频宽
	150kHz～300MHz

	带内波动
	±3dB

	输入输出阻抗
	50Ω

	接口
	输入
	BNC（母头）

	
	输出
	BNC（公头）

	带外衰减
	>30dB @ ≤100kHz

	频响曲线
	图1（室温）

	工作温度
	0℃～55℃

	储存温度
	-40℃～80℃

	尺寸
	132*37*20mm

	重量
	290g


[image: image4.png]Amplitude(dB)

o
=

=70

-80

9k

100k

1M
Frequency(Hz)

10M

100M

350M




图1 频响曲线

4. 装箱单
	装 箱 单

	名称
	数量

	本体
	1个

	说明书及保修卡
	1册

	检测报告
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                          © Zhiyong Electronics, 2018
Url:   http://www.cybertek.cn                         Published in China, Aug. 1, 2018
Note








错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。








该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。








在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





警告








该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。








记载着使用该机器时的重要说明。                                                            























www.cybertek.cn

