射频电流探头校准装置

EM5012

深圳市知用电子有限公司

# 1. 概  述

EM5012电流探头校准装置是为了本公司产品EM5011电流校准而设计，也可以配合其它相关电流测试产品实现校准。具有50Ω特征阻抗，N型同轴输入输出接口， ø20mm中心导体。标配2W，50Ω负载(根据需求，最大可配50W负载)。该校准装置配合相关产品可执行GJB151A-97, GJB152A-97中CS114﹑CS115﹑CS116的测试。

2. 产品及附件说明

- 主体说明

1. 输入接口：N母头，一般接输入信号

2. 输出接口：N母头，一般接同轴负载

3. 校准中心导体：标配ø20mm

4. 固定螺丝：用于固定上盖。使用时，

扭下螺丝，放入校准探头后，盖上上盖，

并固定螺丝。

- 附件说明

CK-320A：双BNC公头同轴连接线，2米

CK-50A：同轴负载，N公头，50欧姆，2W，4GHz

3. 产品规格

| 频率范围 | DC～1000MHz |
| --- | --- |
| 特征阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ＜1.5(平均值) |
| 注入功率 | 2W(负载最大可扩展到50W) |
| 工作位置 | 水平 |
| 工作温湿度要求 | 0°C to 40°C, 80%RH or less |
| 存储温湿度要求 | –40°C to 60°C, 80% RH or less |
| 尺寸 L × W × H | 100x60x96mm |
| 重量 | 530g |

4. 使用说明

- GJB152A-97中CS114电流探头校准图

- GJB152A-97中CS115电流探头校准图

- GJB152A-97中CS116电流探头校准图

# 5. 装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 数 量 |
| EM5012本体 | 1个 |
| 同轴50欧姆负载（CK-50A） | 1个 |
| N转BNC转接头（CK-20） | 2个 |
| 射频连接线(CK-320A) | 1条 |
| 说明书及保修卡 | 1册 |
| 检测报告 | 1页 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2021

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Nov. 1, 2021