射频电流探头EM5011

（20 Hz ～ 200 MHz）

深圳市知用电子有限公司

# 1. 概  述

EM5011射频电流探头是一款EMI/EMS两用的射频电流探头。既可以直接作为射频电流注入探头（EMS应用场合），也可以外接50欧贯通式负载，转换成标准的射频干扰电流接收探头（EMI应用场合）。

EMI接收探头主要用于20Hz到200MHz的EMI干扰测量和屏蔽效果测量。具有300kHz到100MHz平坦的频率响应曲线，常用于夹在被测设备的电源线或者控制线上，测量干扰信号电流的大小。电流探头的射频输出电压正比于被测干扰信号电流的大小。可以非常方便地夹在被测导线上，用在那些不能使用人工电源网络的EMI测量场合（如电流太大或接线困难等）。本探头符合CISPR 16-1-2标准要求。

EMS注入探头主要用于大电流注入实验测试，EMS测量场合。

# 2. 特点

- 宽带频率（20Hz～200MHz）

- 高灵敏度

- 外接50欧贯通负载可以变成标准的EMI干扰电流接收探头

- EMI/EMS两用

- 满足大负载测量需求（高达200A,DC/AC）

- 钳口直径约22mm，易于开合，使用方便

# 3.  产品说明

1.  输出接口：N母头

2.  电流探头卡口：孔径22mm

3.  开关：实现钳口开合

# 4. 产品规格

|  | 射频电流测量 （外接50欧贯通负载） | 射频电流注入 |
| --- | --- | --- |
| 可用频率范围 | 20 Hz ～200 MHz |  |
| 转移特性平坦区的频率范围 (–3 dB) | 300kHz ～ 100 MHz |  |
| 转移特性按20 dB/十倍频程衰减的 频率范围 | 20 Hz ～ 300 kHz |  |
| 射频接头 | N female |  |
| 输出阻抗 | 50Ω (f ≥ 10 MHz) | 无 |
| 驻波比 | <2 (f > 10 MHz) | 无 |
| 插入阻抗 | ≤0.8Ω | ≤1Ω |
| 平坦区转移阻抗 ZT | 3.16Ω | 7.1Ω |
| 平坦区转移因子 K （图1） | -10dB (1/Ω) | -17dB (1/Ω) |
| 抗外磁场能力 | >40 dB |  |
| 最大容许被测DC /AC 电流 | 200 A (f < 1 kHz) |  |
| 最大容许被测射频电流 | 1 A (f > 1 MHz) |  |
| 低频电流容许值 | 6A (f < 1 kHz) |  |
| 射频电流容许值 随频率增大而减小 | 0.2A (f < 1MHz） | 0.45A (f < 1MHz) |
|  | 2W (f > 1 MHz) | 10W (f > 1 MHz) 50W (15min) |
| 工作温度 | –10 °C to +55 °C |  |
| 存储温度 | –25 °C to 70 °C |  |
| 磁芯最大温度 | 80 °C |  |
| 外形尺寸 | 78x26x71 mm |  |
| 内孔直径 | 22 mm |  |
| 重量 | 260g |  |

# 转移因子 K曲线VS频率

# 5. 装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 数 量 |
| EM5011本体 | 1个 |
| N转BNC | 2个 |
| 50欧贯通负载CK-50 | 1个 |
| 射频连接线(BNC头) | 1条 |
| 说明书及保修卡 | 1册 |
| 检测报告 | 1份 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2022

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Mar. 1, 2022