[image: image18.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



CYBERTEK 
[image: image23.png]Maximum Rm(Q)

800

CTA1000
Ta=10to 50°C
850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

Primary Current Ip(A)



                                                    深圳市知用电子有限公司

高精度互感器

CTA系列产品 

CTA60     60A /DC ～800kHz

CTA200    200A/DC ～500kHz

CTA400    400A/DC ～100kHz

CTA700    700A/DC ～100kHz

CTA1000   1000A/DC～500kHz
CTA2000   2000A/DC～140kHz （孔径70mm)
CTA2000B  2000A/DC～140kHz （孔径80mm)
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]CYBERTEK @

Test & Measurement

CTA 2000

PIN CONNECTIONS

B
Z
o

! Rated Interlock(-)
‘ GND
-15V Supply

Output

! Current: 2000A

[N N

- Ratio: 1:2000

o M~
%
o

Interlock(+)

+15V Supply

[Z=]

IR NORMAL
@ Q( ® OPERATION




深圳市知用电子有限公司

前  言

首先，感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品，请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image19.png]



[image: image20.png]Maximum Rm(Q)

130
125
120
115
110
105
100
o5
%0
ES
EY
75
0
S
0
55
50
45
40
35
£
25
20
15
10

[T
I I
CTAB0
Ta=10to 50°C
—
T—
40 41 42 43 4 45 46 41 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Primary Current Ip(A)




[image: image21.png]Maximum Rm(Q)

90

ES

20

75

70

85

80

55

50

45

40

35

30

25

20

CTA200

Ta=10to 50°C

Primary Current Ip(A)

180





[image: image22.png]Maximum Rm(Q)

I I I
T T T
CTA700
Ta=10to 50C ——
N
30 30 400 42 440 460 48 S0 520 540 560 580 600 620 60 660 630 700

Primary Current Ip(A)




[image: image23.png]


为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。



为避免短路及人身事故，被测电路要求在安全电压范围内使用。

机器潮湿，或用湿手测定的话，会发生触电事故，请注意。


搬运和操作时，避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。

避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用，会导致变形、绝缘恶化，不能满足使用规格。

使用前，请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障，当确认故障时，请联系附近的代理店或运营商。

本机器没有防水、防尘构造，请不要在灰尘多和易浸水的环境中使用。

CTA系列简要说明

	型号
	电流最大值
	带宽
	电流传输比

	
	DC
	RMS
	
	

	CTA60
	60A
	42A
	800kHz
	1:600

	CTA200
	200A
	141A
	500kHz
	1:1000

	CTA400
	400A
	282A
	100kHz
	1:2000

	CTA700
	700A
	495A
	100kHz
	1:1750

	CTA1000
	1000A
	707A
	500kHz
	1:1000

	CTA2000

CTA2000B
	2000A
	2000A
	140kHz
	1:2000


目录

前言…………………………………………………………………………………….…………..…..….….…1

CTA系列简要说明……………………………………………………………………….……………….….....2

概述………………………………………………………………………………………………….….….….…4

应用……………………………………………………………………………………….….………………..…4

产品及选件说明………………………………………………………………………….……………….…..…4

产品说明………………………………………………………………………….……………….…..….4

选件说明……………………………… …………… ……………………………………………..…..…5

产品规格………………………………………………………………………………….………….…….……6
使用说明………………………………………………………………………………….….……………….…8

过载保护说明…………………………………………………………………….………………….….…8

Status/Interlock端口连接说明………………………………………………………………….……...…8
操作方法…………………………………………………………………………………………….….…9
机械规格………………………………………………………………………………………………….…....10
环境特性…………………………………………………………………………………….…........................11
装箱单……………………………………………………………………………………………………….….11
1. 概述

CTA系列产品是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到2000A；精度高达0.03%；带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量。具有优越的线性特性，极低的直流偏移，低温漂特性，低插入损耗，强抗干扰性能，低噪声等特点。广泛应用于工业，医疗，实验室等场合。

2. 应用

高精度，高稳定性电流反馈单元

电流校准单元

能量测量

医疗设备

新能源汽车电子

3. 产品及选件说明

产品说明

[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]


[image: image5.png]



CTA60/CTA200/CTA400外形图       CTA700/CTA1000外形图      CTA2000/CTA2000B外形图

互感器钳口：被测导线输入接口，测量被测电流。
CTA60,CTA200,CTA400钳口直径：26mm；

CTA700,CTA1000钳口直径：30mm；

CTA2000钳口直径：70mm；

CTA2000B钳口直径：80mm
 通信接口：包含电流输出，供电接口，状态指示功能，引脚定义如下图。

[image: image6.jpg]CONNECTION

g
&
g
o

O+Ue

i
[RETURN, Rv:_l

-0 Ground
Interlock(+)
o Interlock(-)
+——O0 NC
—o NC

IIIIIJIIII

LfJLIJ L Ll Ll 12 L e




  [image: image7.png]CONNECTION





          CTA60,CTA200,CTA400，                 CTA700,CTA1000 接口图
CTA2000/CTA2000B 接口图       

状态指示灯：正常工作时，绿灯点亮；出现异常时，灯熄灭。

选件说明
[image: image8.png]CYBERTEK PS202

Test 8& Measurement Power Supply

e



           [image: image9.png]



电源（PS200系列）：互感器供电电源，PS202:两通道；PS204：四通道

连接线(CK-330)：连接互感器，供电电源，电流输出端子

连接线CK-330：标准长度2米，长度可定制，选配件，需另行购买。

电源PS200系列：PS202:两通道电源，PS204：四通道电源。每通道电压输出±15V/1.5A，选配件，需另行购买。
4. 产品规格

测量条件: 温度: 25℃; 供电电压: ±Uc =±15V
	型  号
	CTA60
	CTA200
	CTA400
	CTA700
	CTA1000
	CTA2000
	CTA2000B

	最大测量连续直流电流IPN DC 
	60A
	200A
	400A
	700A
	1000A
	2000A
	2000A

	最大测量连续有效值电流IPN
	42A
	141A
	282A
	495A
	707A
	2000A
	2000A

	测量电流范围IPM
	±60A
	±200A
	±400A
	±700A
	±1000A
	±2000A
	±2000A

	电流传输比 KN
	1:600
	1:1000
	1:2000
	1:1750
	1:1000
	1:2000
	1:2000

	输出电流IS
	±100mA
	±200mA
	±200mA
	±400mA
	±1000mA
	±1000mA
	±1000mA

	精度(DC,50/60Hz正弦波)
	≤±(读数的0.03%+30uA)

	带宽(±3dB) BW
	800kHz
	500kHz
	100kHz
	100kHz
	500kHz
	140kHz
	140kHz

	负载电阻RM（在整个

测量电流，温度，工作

电压范围内）
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max
	RM min
	RM max

	
	0
	60Ω
	0
	30Ω
	0
	2.5Ω
	0
	2.5Ω
	0
	3Ω
	0
	1Ω
	0
	1Ω

	
	参考图1
	参考图2
	参考图3
	参考图4
	参考图5
	参考图6

	最大过载能力

＠单个脉冲100ms
	±300A
	±1000A
	±2000A
	±3500A
	±4000A
	±10kA

	供电电压
	±15V(±5%)

	供电电流
	≤80mA+IS
	≤150mA+IS

	额定工作电压

RMS
(IEC61010-1)
	Basic insulation
	2000V
	2000V
	2000V
	1600V
	300V
	1000V

	
	Beinforced insulation
	600V
	600V
	600V
	300V
	150V
	300V

	最大测量孔径
	26mm
	26mm
	26mm
	30mm
	30mm
	70mm
	80mm

	二次接口
	
	D-Sub-9Pin

	固定螺丝和紧固扭矩
	M4不锈钢螺丝*4；2.8Nm

M5不锈钢螺丝*2；3.7Nm
	M5不锈钢螺丝*4；3.7Nm

M6不锈钢螺丝*2；4.4Nm
	M5不锈钢螺丝*4；3.7Nm



图1  CTA60最大负载电阻VS测量电流


图2  CTA200最大负载电阻VS测量电流
  [image: image10.png]“Taz10to 50T

EEN
Primary current 1. (A)

E]

R





图3  CTA400最大负载电阻VS测量电流


图4  CTA700最大负载电阻VS测量电流


图5  CTA1000最大负载电阻VS测量电流
          [image: image11.png]Maximum Rm (Q)

11

10

200

400

600

800 1000 1200

Primary CurrentIp (A)

1400

1600

CTA2000

TA=10t0 50°C

1800

2000




图6  CTA2000/CTA2000B最大负载电阻VS测量电流
5. 使用说明

5.1 过载保护说明

当初级电流(IP)超过过流触发点时，核心磁通门传感器会完全饱和，互感器会从正常工作模式切换到过载模式。

过流触发点至少保证设置大于1.1倍IPN DC 。实际过流点和负载电阻和工作温度都有关系。

过载发生后，互感器进入休眠模式。当初级电流降到正常被测电流范围内（-IPN DC～IPN DC），互感器自动恢复到正常工作状态（大概需要几秒钟时间）。

在过载模式中，会有如下特点：

次级电流输出低频的三角波，CTA60输出范围为-100mA到100mA; CTA200和CTA400输出范围为-200mA到200mA; CTA700输出范围为-400mA到400mA; CTA1000和CTA2000/CTA2000B输出范围为-1000mA到1000mA.

输出接口3脚和8脚断开连接

工作状态指示灯熄灭

为了能够确保从饱和状态恢复到正常工作状态，负载电阻最大值务必不能超过如下值：CTA60:60Ω; CTA200:30Ω; CTA400:2.5Ω; CTA700:2.5Ω; CTA1000:3Ω；CTA2000/CTA2000B：1Ω
5.2 Status/Interlock端口连接说明

CTA60/CTA200/CTA400/CTA2000/CTA2000B使用说明：

[image: image12.png]SeERiEABMET:
il - EREEIERTIE
Bt : BREEAIER T

BA

ICE max = 30mA F+Vv
ICEmin= 2mA R
PINS
_ V+ (V) - 04V
Y A% \ R min (kQ)= =
PIN3 V+ (V) - 04V
IeE S Rmax (kQ)= —————

2mA





[image: image13.png]SeRiEABMEN T
il - EREEIER T
Bt : BREEAIER T

ICE max = 30mA
ICEmin = 2mA

PIN 8 =
L e ——-]
V+ (V) - 04V
Y A% \& R min (kQ)= =
PIN 3 V+ (V) - 04V
oG - R max (kQ)= L

2mA





CTA700， CTA1000使用说明：
[image: image14.png]S/l wAELTE )

PINS R
RONEAN BT B , BEHEAE —
=> HERSERTFN , By => SEREERTIFN , BHaERsigs

=>HEREAEELIFN , BhBEHREV- & => HEREAEFRLIF , BliBEHEv 2





5.3 操作方法

连接互感器和供电电源

连接互感器和测量仪器设备（功率分析仪等）
打开互感器电源进行供电
连接被测导线，进行测量

       使用时，为了保证正确测量，先打开互感器电源，后接入被测电流进行测量。

6. 机械规格

CTA60 CTA200 CTA400机械规格

[image: image15.jpg]LED(NORMAL OPERATION)




CTA700 CTA1000机械规格

    [image: image16.jpg]67

9-POLE D-SUB MAALE




CTA2000/CTA2000B机械规格

[image: image17.png]19500

0

e

.

9.

o

/umw in positive current direction
|

N

0

2

080

a

o~ a
==





环境特性                            
	工作温湿度
	10～50℃，20～80%RH

	存储温湿度
	-20～85℃，20～80%RH


装箱单
	装 箱 单

	名称
	数量

	电流互感器本体
	1个

	说明书
	1本

	保修卡
	1个

	检测报告
	1份


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005 / 0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                           © Zhiyong Electronics, 2024
   Url:   http://www.cybertek.cn                        Published in China, Jul. 1, 2024 
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





警告





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





注意





Note





记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















警告





注意





Note





Note





注意








www.cybertek.cn


