[image: image6.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                            深圳市知用电子有限公司

电流互感器电源

PS202/204   
[image: image7.png]



深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身造成伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。
[image: image1.png]


[image: image6.png]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






该产品是针对我司CTA系列高精度电流传感器而设计的电源，因此，本公司要求用户

· 使用过程中不要打开外壳和试图接线。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。

· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。

1、 概述
PS202/204为CTA系列高精度电流互感器配置的电源，其中PS202为2通道，最多可提供2台CTA系列高精度电流互感器提使用，而PS204为4通道，最多可提供4台CTA系列高精度电源使用。 
2、 电气规格 
	输入电压范围
	90~264VAC

	频率
	47~63Hz

	输出电压范围
	±15V

	输出电流范围
	0~6A （每通道最大电流1.5A）

	最大输出功率
	180W

	电压调整范围
	14.25~15.75V

	效率
	80%

	功率因素
	≥0.9

	过负载保护
	额定输出功率的130%~160%

	过电压保护
	17.25~20.25V

	CK-330（选配件）
	长2米（长度可定制）电流最大为1.2A

	工作环境湿度
	20~70%RH无冷凝

	工作环境温度
	-20~+70℃

	存储温度、湿度
	-40~+85℃、10~95%

	尺寸
	210mm（长）×110mm(宽)×170mm（高）

	重量
	1.83kg


3、 测试示意图

   3.1、PS202/204与CTA700/1000测量示意图

[image: image3.png]P5202/204 CTA700/1000

BIAFI R

+




  3.2、PS202/204与CTA60/200测量示意图

[image: image4.png]P$202/204

CTA60/200

BIAFI R

+





4、 选件说明

[image: image5.jpg]DB-9 8 3k

EEICTART]
ERBAE

LEMO 304#fk
#5P5202/204

PR FIEAR 4 5
BB B





5、 安装测试步骤

· 在进行测量之前先把LEMO插头插上，再把PS202/204的电源打开；
· CTA系列互感器电流输出端不能开路；
· DB-9母头务必要插紧，并且把两边的螺丝锁紧。

6、 使用注意事项
  

· 使用过程中不要打开外壳，不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 测试前，请仔细阅读说明书，了解安全方面知识，按照正确步骤测量。
· 推荐该电源只配合我司的CTA系列高精度电流互感器使用，可以防止意外情况的发生。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
7、 装箱单

	装 箱 单

	名  称
	数  量

	电源本体
	1个

	AC电源线
	1条

	说明书
	1本

	保修卡
	1个


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                         © Zhiyong Electronics, 2017
Url:   http://www.cybertek.cn                        Published in China, May 1, 2017
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。





在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





警告











记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















Note








www.cybertek.cn

