[image: image33.png]CYBERTEK



                     深圳市知用电子有限公司
[image: image35.jpg]2.5V/div

tOns/div



                                       深圳市知用电子有限公司

高压差分探头DP6000B系列

DP6070B  700Vpk/300MHz

DP6150B 1500Vpk/300MHz

DP6350B 3500Vpk/300MHz

DP6700B 7000Vpk/300MHz

[image: image1.png]



深圳市知用电子有限公司
前 言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image32.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q




[image: image33.png]
[image: image34.png]


[image: image35.jpg]


为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。

请小心注意触电危险，注意最高输入电压。

请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。

被测电路接入探头之前，确保先关闭被测电路。

测量结束后，先关闭电路，再取走探头。

探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时，确保BNC端子可靠接地。

使用之前，请检查探头外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！

选择本产品标配的适配器供电。

  DP6000B系列简要说明
	型号
	最大输入差动电压
	带宽
	衰减比

	DP6070B
	700V
	300MHz
	20X/200X

	DP6150B
	1500V
	300MHz
	50X/500X

	DP6350B
	3500V
	300MHz
	100X/1000X

	DP6700B
	7000V
	300MHz
	200X/2000X


1. 概  述

DP6000B系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到300MHz，满足了大部分测试系统的需要。丰富的量程可供选择，其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求。探头长期使用后若出现失调现象，用户可进入测试模式，调整偏置，实现归零；电子轻触式按键，使得使用寿命更长。具有5MHz带宽限制功能选择，5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量，并可以滤除更高频率的噪声和干扰。带有声光报警功能，且可手动关闭声音报警功能，更具有人性化设计。USB供电接口，使用更加方便灵活。探头配备标准的BNC输出接口，可与任何厂家的示波器配合使用（要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ；当选择50Ω时，衰减倍数会多衰减一倍）测量被测电路波形。自动保存功能，防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力，输入端具有较高的输入阻抗和较低电容，可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。

2. 应用

浮地电压测量

变频器

开关电源设计

焊接﹑电镀电源

感应加热﹑电磁炉

电机驱动设计

电子镇流器设计

CRT显示器设计

逆变﹑UPS电源

变频家电

电源转换等相关设计

电工实验

低压电器试验

电力电子和电力传动实验等

3.产品及附件说明

探头主体说明

  以DP6150B为例，不同产品，电压﹑量程﹑带宽会有所不同

     [image: image2.jpg]CYBERTEK

DP61508
300M4zfigh Voltage
Differcotial Probe

oA




       [image: image3.jpg]BEEHBARD

CYBERTEK
DP61508

300, Higa Voltage
Ditferential Probe__

—— BXEEBAME
- BEAR . FERS

—— BXBAMME

HEIEFAT

— wtasme
]
)
i
REREFIFRRR
—— REREHEEAT

| semnmns

UsBHIEEEED
BNCERHED




    详细说明：

输入线：长度约28cm，连接探夹后测量电压信号，也可以连接延长线(约1米)增加输入线长度，使用延长线时，要求被测信号频率在5MHz以下。

档位（ATTENUATION）：不同档位代表不同量程范围，例如DP6150B：500X 表示最高测量电压为1500V；50X表示最高测量电压为150V；DP6700B：2000X表示最高测量电压为7000V；200X表示最高测量电压为700V；示波器衰减倍数应该根据探头的档位选择做相应设置。

带宽(BANDWIDTH)：该系列产品具有带宽选择功能，默认为产品的满带宽（FULL），当测量低频信号，防止高频信号的干扰，可选择5MHz带宽限制功能。

过载报警功能(AUDIBLE OVERRANGE):测量范围超过量程时，会发生声光报警，该功能控制是否打开蜂鸣器报警功能，ON为打开声音报警；OFF为关闭声音报警。

输出接口：标配标准的BNC输出接口，可接任何厂家示波器匹配使用(要求示波器输入阻抗设置为1MΩ；如设置成50Ω，会造成输出值衰减为实际值的一半）。
电源接口：标准的USB B型接口，通过标配的USB适配器供电；也可以通过示波器供电，使用方便；也可以通过USB移动电源供电，方便野外测试。

出厂设置：出厂设置默认为高衰减倍数档位、选择FULL带宽、打开声音报警功能。产品具有自动记忆功能，自动保存关机前状态。
附件说明

          [image: image4.jpg]


            [image: image5.jpg]



           鳄鱼夹(CK-261红黑1对)                    鳄鱼夹(CK-262红黑1对)

      [image: image6.png]


     [image: image7.jpg]



          活塞探夹 (CK-281红黑1对)                 测试勾(CK-284A红黑一对)

[image: image8.png]CAT IIT 1000V 10A

CAT IIL 1000Y
MAX10AA





输入延长线(CK-301红黑1对)
[image: image9.png]



同轴电缆输出线(CK-310)

[image: image10.png]-IIHI——-—IIHIIE




USB线（CK-315B AM-BM，1.5米）

          [image: image11.png]


                  [image: image12.png]


             

             香蕉头母座（CK-293）                         适配器(CK-605) USB 5V/2A                  
    产品标配附件说明：

	型号
	DP6070B
	DP6150B
	DP6350B
	DP6700B

	鳄鱼夹(CK-261)
	CATIII 1000V

CATIV 600V
	--

	鳄鱼夹(CK-262)
	--
	CATIII 1000V 

CATIV 600V

	活塞探夹 (CK-281)
	CATIII 1000V

	测试勾(CK-284A)
	CATIII 1000V

	输入延长线(CK-301)
	CATIII 1000V 

	香蕉头母座（CK-293）
	Φ4mm

	同轴电缆输出线(CK-310)
	双端BNC接口同轴线 长度1m

	USB线（CK-315B）
	AM-BM，1.5米

	适配器(CK-605)
	USB  5V/2A


注：以上表格中“--”表示非该型号的配件

4.电气规格
	型  号
	DP6070B
	DP6150B
	DP6350B
	DP6700B

	带宽(-3dB)
	300MHz

	上升时间
	≤1.16ns

	精度
	±2%

	量程选择(衰减比)
	20X/200X
	50X/500X
	100X/1000X
	200X/2000X

	最大差分测量电压

(DC + Peak AC)
	20X
	±70V
	50X
	±150V
	100X
	±350V
	200X
	±700V

	
	200X
	±700V
	500X
	±1500V
	1000X
	±3500V
	2000X
	±7000V

	共模电压(DC + Peak AC)
	±700V
	±1500V
	±3500V
	±7000V

	最大差模电压VS频率曲线
	参考图1
	参考图2
	参考图3
	参考图4

	最大输入对地电压（Vrms）
	450V CATII

600V CATI
	600V CATIII

1000V CATII
	600V CATIII

1000V CATII
	1000V CATIII

2300V CATI

	输入阻抗
	单端对地
	2.5MΩ
	5MΩ
	5MΩ
	20MΩ

	
	两输入端
	5MΩ
	10MΩ
	10MΩ
	40MΩ

	输入电容
	单端对地
	＜4pF
	＜4pF
	＜4pF
	＜5pF

	
	两输入端
	＜2pF
	＜2pF
	＜2pF
	＜2.5pF

	CMRR
	DC
	＞80dB
	＞80dB
	＞80dB
	＞80dB

	
	100kHz
	＞60dB
	＞60dB
	＞60dB
	＞60dB

	
	1MHz
	＞50dB
	＞50dB
	＞50dB
	＞50dB

	噪声(Vrms)
	20X
	＜90mV
	50X
	＜115mV  
	100X
	＜350mV  
	200X
	＜550mV

	
	200X
	＜120mV
	500X
	＜180mV  
	1000X
	＜550mV  
	2000X
	＜1V

	过载指示电压阀值
	20X
	≥70V
	50X
	≥150V
	100X
	≥350V
	200X
	≥700V

	
	200X
	≥700V
	500X
	≥1500V
	1000X
	≥3500V
	2000X
	≥7000V

	延时时间
	探头主机
	20X
	5.6ns
	50X
	5.5ns
	100X
	5.2ns
	200X
	5.1ns

	
	
	200X
	4.5ns
	500X
	4.5ns
	1000X
	4.2ns
	2000X
	4.2ns

	
	BNC线(1m)
	5ns

	带宽限制(5MHz)
	≥-3dB@5MHz

	过载指示灯(红灯)
	有

	过载报警声
	有(可选择关闭)

	自动保存功能
	有

	偏置可调功能
	       有（进入测试模式下调整）

	终端负载要求
	                                 ≥100kΩ                             

	电源
	USB 5V/2A适配器

	安全符合标准
	EN61010-1: 2010

	EMC符合标准
	EN61326-1:2013  EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  EN61000-3-3:2013


[image: image13.png]550

t

i

I

I

I

t

i

I

I

I

+

i

2 I

4 I

LA I

: :

i i

I I

I I

I I

t t

i i

I I

I I

I I

: :

i i

I I

I I

I I
S 2992992 99 2 o
S B SowowoS B S

[ I T B e

(swp) S6eYjOA SPON [enuaRIa

10k 100k M 10M 100M 1000M

1k

Frequency (Hz)



[image: image14.png]Differential Mode Voltage (Vrms)

1100
1000

900
800
700
600
500
400
300

200
100

1k

10k

100k

M

Frequency (Hz)

10M

100M 1000M




图1 DP6070B最大差模电压VS频率           8  图2 DP6150B最大差模电压VS频率[image: image15.png]Differential Mode Voltage (Vrms)

21750.
2500
2250
2000
1750

1500
1250
1000

750

500
250

1k

10k

100k

M

Frequency (Hz)

10M

100M

1000M



  [image: image16.png]Differential Mode Voltage (Vrms)

5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

1k

10k

100k

M

Frequency (Hz)

10M

100M

1000M




图3 DP6350B最大差模电压VS频率               图4 DP6700B最大差模电压VS频率

5.机械规格

	型  号
	参  数

	   差分输入线
	　　28cm

	   输入延长线(CK-301)
	　　1m

	   BNC输出线(CK-310)
	    1m

	   鳄鱼夹(CK-261)
	　　85*40*17mm

	   鳄鱼夹(CK-262)
	　　106*43*16mm

	   活塞探夹(CK-281)
	　　152*50*13mm 

	   测试勾 (CK-284A)
	　　121*37*20mm

	   香蕉头母座(CK-293)
	    Φ4mm,31*5.5mm

	   探头主体尺寸
	　　195*58*25mm

	   探头重量
	　   250g


6.环境特性
	型  号
	参  数

	工作温度
	0℃～50℃

	存储温度
	-30℃～70℃

	工作湿度
	≤85%RH

	存储湿度
	≤90%RH

	工作海拔高度
	3000m

	存储海拔高度
	12000m


7.操作步骤

测试前应估计被测电压幅值，若超过电压量程，可能会损坏探头，造成产品损坏。

输入线和输出线连接好探头；探头与示波器或者其它测量仪器连接。

电源适配器接入电压探头，绿色电源指示灯亮。根据测量电压，探头选择合适的量程；当测量电压超过量程时，过载指示灯会亮，且有报警声,报警声也可以手动选择关闭。 

根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例；根据被测电压的大小，调整好示波器的灵敏度。

根据需要连接探头夹具，连接被测对象开始测量。测试时，探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。

测试完毕后，先关闭被测电路电源，再关闭探头电源，将两个输入端与被测点断开，输出BNC插头从示波器上拔下。

8.测试模式（偏置设置）

    用户可以进入测试模式，根据需要调整偏置，探头使用年限久后，可能产生失调问题，开机后不在零位，调整方法如下：

按住[image: image17.jpg]ATTENUATION





 INCLUDEPICTURE "G:\\腾讯QQ\\159800185\\Application Data\\Tencent\\Users\\544521463\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\85LH_@BH$@{0(S~10)_}4JF.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image18.jpg]BANDWIDTH



 这两个按键，输入端口短路。
插上电源开机，开机后会进入测试模式，过载指示灯会亮，松开两个按键。
该状态下进入高衰减倍数偏置调整，按下[image: image19.jpg]ATTENUATION



按键，偏置递增；按下[image: image20.jpg]BANDWIDTH



按键；偏置递减。
调整好后，按下[image: image21.jpg]AUDIBLE

OVERRANGE




按键，切换到低衰减倍数档位偏置调整，按下[image: image22.jpg]ATTENUATION



按键，偏置递增；按下[image: image23.jpg]BANDWIDTH



按键；偏置递减。
调整好后，按下[image: image24.jpg]AUDIBLE

OVERRANGE




按键，退出测试模式，偏置调整结束，过载指示灯灭，进入正常工作模式。
9.使用注意事项：


在测量时应尽量使输入线缠绕，这样可以更好的消除引线电感和外界噪声，提高高频响应和抗干扰的能力。缠绕方式如下图所示：

[image: image25.jpg]



在测量时应尽量不要延长输入线，否则会引入更多的噪声。如果必须要额外加长输

入线，则应保证延长线的长度相同，而且输入频率不超过5MHz，如果超过5MHz输出

会有一定的误差。如下图所示：

[image: image26.jpg]2.5V/div.

Sons/div




未添加输入延长线的波形                          添加输入延长线(CK-301)的波形

10.性能验证

    下面的测试步骤是为了验证产品的电气特性，测试设备要求如下:

	设  备
	最低要求
	用  途

	 示波器
	  带宽≥500MHz;精度≦1.5%
	  显示探头的输出

	 标准信号发生器；

 校正仪
	  幅值精度≤0.75%；上升时间≤700ps    

  如:FLUKE/WAVETEK 9100
	  测试带宽；交流精度；

  共模抑制比

	 数字万用表
	  不低于六位半精度        

  如：KEITHLEY 2000
	  测试直流精度

	 绝缘活塞探夹
	  产品附件有提供
	  测试用夹具

	 BNC转接头1
	  BNC公头转双母头 （如图一）
	  测试转接

	 BNC转接头2
	  BNC公头转双香蕉头母头 （如图二）
	  测试转接

	 BNC转接头3
	  BNC母头转双接线柱 （如图三）
	  测试转接

	 负载终端
	  BNC公头转50欧姆负载 （如图四）
	  信号源负载


[image: image27.jpg]


                     [image: image28.png]



图一  BNC公头转双母头                      图二  BNC公头转双香蕉头母头                                        

[image: image29.jpg]


                    [image: image30.jpg]



            图三  BNC母头转双接线柱                   图四  BNC公头转50欧姆负载

   10.1 安装

接电源适配器到电压探头，电压探头绿色指示灯亮，为保证精度，开机20分后

测试探头指标。

10.2 DC精度

探头输出端接BNC母头转双接线柱，数字万用表的两个输入端插入接线柱孔。

探头输入端连接绝缘活塞探夹，然后连接校正仪的输出端且信号发生器输出关闭，红色探夹接正极，黑色探夹接负极。

探头的衰减倍数设置在第一个档位。

参照下表，设置信号源的输出值。

使能信号的输出，观察并记录该档位的输出电压。

关闭信号源的输出。

探头的衰减倍数切换到第二个档位。

重复步骤4～6，计算结果是否在精度范围内。

	型  号
	衰减比例
	信号源输出电压
	探头期望输出电压
	探头实际输出电压

	DP6070B
	20X
	2V
	100mV±2mV
	

	
	200X
	10V
	100mV±2mV
	

	DP6150B
	50X
	5V
	100mV±2mV
	

	
	500X
	50V
	100mV±2mV
	

	DP6350B
	100X
	10V
	100mV±2mV
	

	
	1000X
	100V
	100mV±2mV
	

	DP6700B
	200X
	20V
	100mV±2mV
	

	
	2000X
	200V
	100mV±2mV
	


10.3 上升时间

BNC公头转双母头（如图一所示），一端接50欧姆负载，一端接图二所示的BNC

公头转双香蕉头母头。公头接标准信号发生器且信号发生器输出关闭。

探头的输出端接示波，衰减倍数设置在第一个档位。

设置标准信号发生器参数,参考下表。

使能信号源输出，并记录上升时间值。

关闭信号源输出。

探头的衰减倍数切换到第二个档位。

重复步骤3～5，计算是否在范围内。
	型  号
	衰减比例
	信号源电压，频率设置
	探头期望上升时间
	探头实际 上升时间

	DP6070B
	20X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	
	200X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	DP6150B
	50X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	
	500X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	DP6350B
	100X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	
	1000X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	DP6700B
	200X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	

	
	2000X
	20Vp-p 300MHz
	≤1.16ns
	


注意：为了达到最大带宽同时减少波形振荡，必须使用香蕉头母座。用户可以把香蕉头母座焊在PCB板上；也可以焊在被测MOSFET的管脚上。如下图所示：
[image: image31.png]31.00——
~12.00+





10.4  DC共模抑制比(CMRR)

DP6000B系列探头分别设置在低衰减比例档位(20X,50X,100X,200X)。

信号源设置500V直流电压，此时电压输出关闭。

探头的两个输入端接500V电压。

探头输出接BNC母头转双接线柱（如图三所示），插入数字万用表的两个输入端。

使能信号源输出，分别记录电压输出值，核对下表，计算是否在范围内。

测试结束后关闭校正仪。

	型  号
	衰减比例
	探头期望输出电压
	探头实际输出电压

	DP6070B
	20X
	≤1mV
	

	DP6150B
	50X
	≤1mV
	

	DP6350B
	100X
	≤1mV
	

	DP6700B
	200X
	≤1mV
	


注意：测试过程中使用500V高压，注意人身安全；为了减小电压波动，一定要在所有的连线完成后再使校正仪输出500V电压。
11.保养及维护

保持探头的清洁干燥。
若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。
不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉﹑洁净和干燥处。
运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用
不可用力拽拉输入线和输出线，避免过度扭曲﹑折弯或打结。
12.保修

参照保修卡说明。
13.装箱单

	装 箱 单

	名    称
	DP6070B
	DP6150B
	DP6350B
	DP6700B

	电压探头本体
	1个
	1个
	1个
	1个

	USB 5V/2A适配器(CK-605)
	1个
	1个
	1个
	1个

	鳄鱼夹(CK-261)
	1对
	1对
	1对
	--

	鳄鱼夹(CK-262)
	--
	--
	--
	1对

	绝缘活塞探夹(CK-281)
	1对
	1对
	1对
	1对

	测试勾(CK-284A)
	1对
	1对
	1对
	1对

	输入延长线(CK-301)
	1对
	1对
	1对
	1对

	BNC输出线(CK-310)
	1根
	1根
	1根
	1根

	香蕉头母座(CK-293)
	2个
	2个
	2个
	2个

	USB连接线(CK-315B)
	1根
	1根
	1根
	1根

	说明书
	1本
	1本
	1本
	1本

	保修卡
	1个
	1个
	1个
	1个

	检测报告
	1份
	1份
	1份
	1份


注：以上表格中“--”表示非该型号的配件

CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005 / 0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                          © Zhiyong Electronics, 2024
Url:   http://www.cybertek.cn                         Published in China, Aug. 1, 2024
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





警告





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





Note





记载着使用该机器时的重要说明。





Note








1
www.cybertek.cn

