[image: image12.png]CYBERTEK



                     深圳市知用电子有限公司
[image: image13.png]


                 深圳市知用电子有限公司

高频低压差分探头

DP6021 (20V/ 200MHz)

[image: image1.jpg]



深圳市知用电子有限公司
前 言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image11.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q




[image: image12.png]
[image: image13.png]


为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。

请小心注意触电危险，注意最高输入电压。

请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。

被测电路接入探头之前，确保先关闭被测电路。

测量结束后，先关闭电路，再取走探头。

探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时，确保BNC端子可靠接地。

使用之前，请检查探头外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！

选择本产品标配的适配器供电。

  DP6021简要说明 
	型号
	最大输入差动电压
	带宽
	衰减比

	DP6021
	20V
	200MHz
	10X


目录

前言…………………………………………………………………………………..……….……...……….….1

DP6021简要说明…………………… ………… ………………………… …………...……………….………1

概述…………………………………………………………………………………………….……..………….3

应用…………………………………………………………………………………………….……......……….3

产品及附件说明………………………………………………………………………………………………… 3

探头主体说明……………………………………………………………………………………………… 3

附件说明…………………………………………………………………………………………………….4

电气规格………………………………………………………………………………………………………… 5

机械规格………………………………………………………………………………………………………… 6

环境特性………………………………………………………………………………………………………… 6

操作步骤………………………………………………………………………………………………………….6

保养及维护……………………………………………………………………………………………………….7
保修…………………………………………………………………………………………………..…………...7

装箱单………………………………………………………………………………………………………..…...7

1. 概  述

DP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz，提供 10:1 的衰减设置，具有 1 MΩ 的输入阻抗，以及 3.5 pF  的低输入电容，可以最大程度地降低电路负载，具有过压报警功能，可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器，并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用，可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。

2. 应用

浮地差分信号测量

高速功率测量
数字差分总线
汽车串行总线（CAN、LIN、FlexRay）
3.产品及附件说明

探头主体说明

[image: image2.jpg]==

CYBERTEK

DP6021 L B

Differential Probe _.+ =

O overload ko2 g

O Power 2 2 W

=] =

E] o S

g 2%

200MHz 10:1 m _—IWA. W

+20V(Differential) W E

/\ cauTion

REFER TOINSTRUCTIONS
BEFORE USE

AOZ ZHIN00Z
1209dd

A\ warninG

BNC CONNECTOR MUST BE
GROUNDED WHEN IN USE

wsnipy 1940

I —

v
N4

4

N\ N





        详细说明：

①输入线：长度约15cm，连接探夹后测量电压信号。

②偏置调节：调节该可调电阻，实现输出偏置调节。

③连接线：探头前端和后端连接线，长度70cm
④电源接口：标准的USB TYPE-C接口，通过标配的USB适配器供电；也可以通过示波器供电，使用方便。

⑤过载报警指示灯(Overload):测量范围超过量程时，过载指示灯亮,且有报警声。

⑥输出接口：标配标准的BNC输出接口，可接任何厂家示波器，要求示波器输入阻抗设置为50Ω， 或者接标配的贯通式50Ω负载，示波器输入阻抗设置成1MΩ。

附件说明

       [image: image3.jpg]


            [image: image4.jpg]



        鳄鱼夹(CK-261红黑1对)                       贯通式50Ω负载（CK-50）         

     [image: image5.png]


     [image: image6.jpg]



          活塞探夹 (CK-281红黑1对)                 测试勾(CK-284A红黑一对)

[image: image7.png]



同轴电缆输出线(CK-310)

[image: image8.png]\(





USB线（CK-314，1.5米）

[image: image9.png]



电源适配器(CK-605) USB 5V/2A

附件说明：

	鳄鱼夹(CK-261)
	CATIII 1000V CATIV 600V

	活塞探夹 (CK-281)
	CATIII 1000V

	测试勾(CK-284A)
	CATIII  1000V

	贯通式50欧姆负载(CK-50)
	50Ω 1W

	同轴电缆输出线(CK-310)
	双端BNC接口同轴线 长度1m

	USB供电线（CK-314）
	1.5米

	电源适配器(CK-605)
	USB  5V/2A


4.电气规格
	带宽(-3dB)
	200MHz(参考图1频率响应曲线)

	上升时间
	≤1.75ns

	精度(读数的%)
	±1%

	衰减比
	10:1

	最大差分测量电压(DC + Peak AC)
	±20V

	最大共模输入电压
	±60V

	最大额定输入电压（每一端对地）
	±60V

	输入阻抗
	单端对地
	500kΩ

	
	两输入端
	1MΩ

	输入电容
	单端对地
	＜7pF

	
	两输入端
	＜3.5pF

	输出电压摆动
	±2V(驱动50Ω示波器输入)

	偏置（典型值）
	±2mV

	偏置调整范围（典型值）
	±95mV

	CMRR
	50Hz/60Hz
	＞80dB

	
	10MHz
	＞50dB

	噪声(Vrms)
	6mV

	过载指示电压阀值
	≥20V

	延时时间
	探头主机
	11ns

	
	BNC线(1m)
	5ns

	过载指示灯
	过载时，指示灯红灯亮

	终端负载要求
	50Ω

	电源
	USB 5V/2A适配器


[image: image10.png]2dB

1dB

0dB

-1dB

-2dB

-3dB

-4dB

-5dB

Gain VS Freq

1MHz

10MHz

100MHz

1000MHz




图1 频率响应曲线

5.机械规格

	型  号
	参  数

	   差分输入线
	　　15cm

	   BNC输出线(CK-310)
	    1m

	   鳄鱼夹(CK-261)
	　　85*40*17mm

	   活塞探夹(CK-281)
	　　152*50*13mm 

	   测试勾 (CK-284A)
	　　121*37*20mm

	   探头尺寸
	前端
	　　116*22*15mm

	
	后端
	　  104*40*27mm

	   探头重量
	135g


6.环境特性

	型  号
	参  数

	污染等级
	2

	工作温度
	0℃～50℃

	存储温度
	-30℃～70℃

	工作湿度
	≤85%RH

	存储湿度
	≤90%RH

	工作海拔高度
	3000m

	存储海拔高度
	12000m


7.操作步骤

测试前应估计被测电压幅值，若超过电压量程，可能会损坏探头，造成产品损坏。

输入线和输出线连接好探头；探头与示波器或者其它测量仪器连接。

电源适配器接入电压探头，绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时，过载指示灯会亮，且有报警声。 

设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为10：1，示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接50Ω贯通式负载，那么示波器输入阻抗设置为1MΩ)；根据被测电压的大小，调整好示波器的灵敏度。

根据需要连接探头夹具，连接被测对象开始测量。测试时，探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。

测试完毕后，先关闭被测电路电源，再关闭探头电源，将两个输入端与被测点断开，输出BNC插头从示波器上拔下。

8.保养及维护

保持探头的清洁干燥。
若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。
不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉﹑洁净和干燥处。
运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用
不可用力拽拉输入线和输出线，避免过度扭曲﹑折弯或打结。
9.保修

参照保修卡说明。

10.装箱单

	装 箱 单

	电压探头本体
	1个

	USB 5V/2A适配器(CK-605)
	1个

	鳄鱼夹(CK-261)
	1对

	绝缘活塞探夹(CK-281)
	1对

	测试勾(CK-284A)
	1对

	BNC输出线(CK-310)
	1根

	50Ω贯通式负载（CK-50）
	1个

	USB供电线(CK-314,1.5米)
	1根

	说明书
	1本

	保修卡
	1个

	检测报告
	1份


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:    400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email:  cybertek@cybertek.cn                            © Zhiyong Electronics, 2024
Url:    http://www.cybertek.cn                            Published in China, Mar. 20, 2024
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





警告





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





注意





记载着使用该机器时的重要说明。





Note








1
www.cybertek.cn

