[image: image14.png]CYBERTEK



                     深圳市知用电子有限公司
[image: image15.png]


                    深圳市知用电子有限公司

低噪声电源纹波探头

RP6060 (60V/1GHz)

[image: image1.png]@iy

w

i

Active Power Rail Probe

f
{
I
|
1

——————

# Low Bat.

OFFSET

AutoZero n

RP6060

Bandwith
Attenuation

Offset Range

Dynamic Range





深圳市知用电子有限公司
前 言

首先，感谢您购买该产品。这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image13.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q




[image: image14.png]
[image: image15.png]


为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。

请小心注意触电危险，注意最高输入电压。

请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。

被测电路接入探头之前，确保先关闭被测电路。

测量结束后，先关闭电路，再取走探头。

探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时，确保BNC端子可靠接地。

使用之前，请检查探头外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！

概述

RP6060探头为测量 DC 电源轨上的纹波而提供低噪声、大偏置范围解决方案，其 DC 电源轨范围为 -60 ~ +60 VDC。提供了所需的行业领先的低噪声和大偏置范围，可以测量1GHz 以下200μVp-p ~ 800 mVp-p的AC 纹波。该探头主要用于测量配电平面的低源阻抗，所以不建议在源阻抗 >1 Ω 的情况下测量设备，因为这可能会导致波形失真。

现代电子产品新增的功能、更高的密度、更快的开关速度，正推动着对更低的供电电压的需求。设计人员需要放大电源轨， 查找高频干扰信号，测量纹波，在更紧张的容限下分析耦合效应。示波器通常没有足够的偏置，把DC轨上的噪声和纹波位移到屏幕中心来进行所需的测量。RP6060探头提供了低噪声测量解决方案（示波器和探头），这一点非常关键，以区分示波器和探头的噪声与被测的DC电源的噪声和纹波。探头中较高的输入阻抗，可以最大限度地减少示波器负载对DC轨道的影响 (50 kΩ)。探头提供的带宽越高，能够查看 DC 轨道上可能影响的数据信号、时钟等信号的内容（谐波、更快的纹波等）就越多。
产品特点：

极高的测量带宽1GHz

极低的本底噪声<300uVpp(20MHz带宽)，<3mVpp(1GHz带宽)

高达±60V电源电压的测量范围
具有自动和手动电源电压偏置消除功能

具有AC/DC两种耦合方式

业界首创的附加4位的高精度数字电压表功能的电源纹波探头

业界独创的USB和电池双供电
应用
探测汽车、工业和消费市场中芯片组的电源轨电压供电和控制功能

探测数字功率管理、内存和以太网连接能力

探测高频电源轨上的噪声源
产品及附件说明

█ 探头主体   
[image: image2.png]CYBERTEK

Active Power Rail Probe





输入端口：SMA母接口。
输出接口：BNC母接口，通过标配BNC连接示波器。
供电接口：USB5V供电接口。
LCD显示界面：显示被测信号的直流电压(可以验证探头与被测物是否接触好）。
开关：供电开关。
电池低电压指示灯：电池电量低报警指示灯，指示灯亮表示电池电量不足，需要尽快更换电池。
AC/DC按键：切换输出端口的DC和AC工作模式，DC模式表示输出信号包括低频信号，AC模式表示输出信号去除低频信号。
自动调零按键:实现输出信号中的偏置自动调零，无需示波器的偏置调节辅助。
偏置调节按键：手动偏置调节上下按键，当输出信号有偏置不在零位时，可以通过手动按键，实现偏置的上下调节。
█ 配件   

[image: image3.png]


                 [image: image4.png]



1.3 m 电缆，SMA 公头至MMCX 公头，50 Ω     1.3 m 电缆，SMA 公头至 SMA 公头，50 Ω

[image: image5.png]


         [image: image6.png]



Y 型导线适配器                                  焊接式电缆适配器
MMCX母头至0.8 mm插座                     MMCX母头至焊接式同轴电缆端部

    [image: image7.png]


              [image: image8.jpg]



电缆适配器                                 
MMCX 母头至 U。FL 母头，50 Ω                   贯通式50Ω负载（CK-50）              
[image: image9.png]



USB线（AM-BM，1.5m）

[image: image10.png]



同轴电缆输出线(1m)
           [image: image11.png]


                              [image: image12.png]



         电源适配器(USB输出：DC5V/2000mA)           5号电池（碱性干电池，4×AA 1.5V）

电气规格

	带宽(-3dB)
	1GHz

	上升时间
	≤ 350ps

	主机噪声典型值
	<300uVpp（20MHz 带宽）
<3mVpp（1GHz带宽）

	精度
	≤±1%

	输入阻抗（DC-10Hz）
	50kΩ

	输入阻抗(AC>100kHz)
	50Ω

	AC耦合方式

低频截止点（-3dB)
	17kHz

	电池续航时间
	约12小时

	延时时间
	主机     490ps

	
	BNC(1m)  5ns

	
	SMA 公头至MMCX 公头连接线   6.31ns

	
	SMA 公头至 SMA 公头连接线     6.31ns

	
	Y 型导线适配器       350ps

	
	焊接式电缆适配器     750ps

	
	电缆适配器，MMCX 母头至 U。FL 母头   750ps

	终端负载要求
	50Ω


机械规格

	型  号
	参  数

	探头尺寸
	162mm*70mm26mm

	探头重量   
	165g

	USB供电线 AM-BM（CK-315B）
	1.5m

	BNC输出线(CK-310)
	1m

	SMA 公头至MMCX 公头连接线(CK-317B)
	1.3m

	SMA 公头至 SMA 公头连接线(CK-317A)
	1.3m

	Y 型导线适配器(CK-317D)
	50mm

	焊接式电缆适配器(CK-317E)
	150mm

	电缆适配器（CK-317C）
	150mm


环境特性

	型  号
	参  数

	工作温度
	探头盒
	0℃～50℃

	
	配件
	-40℃～125℃

	存储温度
	-30℃～70℃

	工作湿度
	≤85%RH

	存储湿度
	≤90%RH

	工作海拔高度
	3000m

	存储海拔高度
	12000m


操作步骤

探头输出连接示波器，示波器输入阻抗设置为50Ω。

根据需要选择合适配件连接被测点，探头通电。

被测设备上电测量，使用自动调零功能实现偏置归零。

测量结束后，关闭被测设备，探头断电，断开连接，保存好探头。

保养及维护

保持探头的清洁干燥。
若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。
不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉﹑洁净和干燥处。
运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用
不可用力拽拉输入线和输出线。
保修

参照保修卡说明。

装箱单

	名    称
	数量

	探头本体
	1个

	USB 5V/2A适配器(CK-605)
	1个

	USB供电线（CK-315B）
	1根

	BNC输出线(CK-310)
	1根

	SMA 公头至MMCX 公头连接线(CK-317B)
	1根

	SMA 公头至 SMA 公头连接线(CK-317A)
	1根

	Y 型导线适配器(CK-317D)
	1根

	焊接式电缆适配器(CK-317E)
	2根

	电缆适配器（CK-317C）
	2根

	50Ω贯通式负载（CK-50）
	1个

	5号碱性干电池
	4节

	说明书
	1本

	保修卡
	1页

	校准报告
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005 / 0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                            © Zhiyong Electronics, 2024
Url:   http://www.cybertek.cn                            Published in China, Jul. 1, 2024
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





警告





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





注意





记载着使用该机器时的重要说明。





NOTE








1
www.cybertek.cn

