[image: image15.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



CYBERTEK 
[image: image16.png]


                                              深圳市知用电子有限公司

高精度电流探头

CTB20A/B/C  (20A/1MHz)

CTB200A/B/C (200A/600kHz)
CTB501A/B/C (500A/500kHz)
CTB500A/B/C (500A/100kHz)
CTB1000A /B/C(1000A/50kHz)

CTB2000A/B/C (2000A/50kHz)
[image: image1.png]



深圳市知用电子有限公司

前  言

首先，感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品，请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image16.png] SHAPE  \* MERGEFORMAT 




为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。


请避免接触裸导体。否则可能会导致短路事故或触电。

请在相对于电路电压具有适当绝缘性的绝缘电线位置上进行测量。

机器潮湿，或用湿手测定的话，会发生触电事故，请注意。

最大测量电流因频率而异，随着频率升高，最大可连续测量的电流降低。请勿测量超出额定值降低幅度的电流。如果测量，则可能会因为传感器发热而导致故障，火灾与烫伤等。


请勿使钳口顶端部分夹入异物，否则可能会导致传感器特性降低或者开关动作不良。

在切断连接仪器电源的情况下，请勿向本设备输入电流，否则可能会导致本仪器损坏。

为了不损坏电线的外皮，请不要踩踏或者夹住电线。

请勿在打开钳口部分的状态下触摸芯体部分，如果芯体部分静电放电，则可能会损坏本设备。

不使用时请关闭钳口，如果长期打开，钳口接触面会附着灰尘，可能会造成测量误差。

要拔出输出连接器时，请务必在解除锁定后拔出，如果强行拔拉电线，则会造成连接器损坏。

在0℃以下的环境下使用，电缆会变硬。如果在这种状态下弯曲或者拉拽电缆，则可能会导致电缆外皮损坏或者断线。

搬运和操作时，避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。

避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用，会导致变形、绝缘恶化，不能满足使用规格。

使用前，请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障，当确认故障时，请联系厂家本机器没有防水、防尘构造，请不要在灰尘多和易浸水，油，化学剂与溶剂等环境中使用。

不要在强电磁波的场所或者带电物件附件使用

不要在感应加热装置附近（如高频感应加热装置，电磁炉等）使用

1. 概  述

CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高精度电流探头。采用高性能磁通门技术，易于使用的开口钳电流传感器，高达0.2%的测量精度，极低的零位和幅值精度温漂。可工作在-40到85℃环境温度。最大测量导体直径50mm，最大测量电流高达2000A。CTBxxxA配合CTB104/A(四通道高精度电流探头电源)使用；CTBxxxB用12V适配器供电；CTBxxxC用±12V供电（雷莫接口），可以兼容部分功率分析仪的供电接口，无需额外电源。主要用于高精度的电流测量，配合功率分析仪使用，实现功率分析。

2. 应用

电源（开关式和线性）设计

新能源﹑电动汽车设计

变频家电

电工实验

逆变器/变压器设计

电子镇流器设计

工控/消费电子设计

发动机驱动装置设计

电力电子和电力传动实验等

交通运输系统（电动车辆、机车、航空电子设备等）设计

产品说明

以CTB1000A为例：
[image: image3.png]



钳口：CTB20A/B/C,CTB200A/B/C,CTB501A/B/C直径20mm;CTB500A/B/C,CTB1000A/B/C,CTB2000A/B/C直径50mm。     
电源指示灯：通电后，指示灯亮绿色。
消磁指示灯:按下消磁按键后，该指示灯亮红色，消磁结束后，指示灯灭。
自动消磁调零按键: 机器经常使用后，探头会有剩余磁场。测量前先消磁调零，可提高测量
精度。按下消磁自动调零按钮，机器消磁并自动调零。
手动偏置上调按键： 输出偏置上调按钮：每按一次，偏置向上步进一位；长按该按键2s左
右，输出偏置将连续向上。
手动偏置下调按键：输出偏置下调按钮：每按一次，偏置向下步进一位；长按该按键2s左右，
输出偏置将连续向下。
输出连接接头：探头输出接口，连接高精度电流探头电源CTB104/A插座，配合使用。

电流方向标记：从钳口沿着该方向流过电流，输出为正，否则为负。
打开/关闭手柄：通过该手柄控制钳口的打开和关闭。

锁定推杆：通过该推杆控制钳口的锁定和解锁。
产品电气规格

f.s.最大显示值或刻度长度(表示额定初级电流量程)

rdg.读取值(表示当前正在测量的值以及测量仪器当前指示的值)

输入正弦波﹑导体中心位置﹑不包括各种影响

输入电阻为1MΩ以上的测量仪器

测量前请正确消磁调零

	型号
	CTB20A/B/C
	CTB200A/B/C
	CTB501A/B/C
	CTB500A/B/C
	CTB1000A/B/C
	CTB2000A/B/C

	额定电流
	AC/DC 20A
	AC/DC 200A
	AC/DC 500A
	AC/DC 500A
	AC/DC 1000A
	DC 2000A

AC 2000APk

	带宽
	1MHz
	600kHz
	500kHz
	100kHz
	50kHz
	50kHz

	电流传输比
	0.1V/A
	10mV/A
	4mV/A
	4mV/A
	2mV/A
	1mV/A

	最大输入电流
	参考 电流额定值VS频率曲线

	精度
	参考 精度列表说明

	使用温湿度范围
	-40℃~85℃,80% RH以下（没有结露）
	-40℃~60℃,80% RH以下（没有结露）

	保证精度范围
	0℃~40℃,80% RH以下

	温漂系数
	-40℃~0℃﹑40℃~85℃

幅度灵敏度：±0.02% rdg./℃以下

偏置电压：≤±0.01% f.s./℃
	-40℃~0℃﹑40℃~60℃，幅度灵敏度：±0.02% rdg./℃以下，

偏置电压：≤±0.01% f.s./℃

	可测量导体直径
	Φ20 mm以下
	φ50 mm以下

	导体位置影响
	±0.1%rdg.以下(20A输入,DC-100Hz，使用外径为5mm的线材情况)
	±0.1%rdg.以下(100A输入，DC-100Hz，使用外径为5mm的线材情况)
	±0.1%rdg.以下(100A输入，DC-100Hz，使用外径为5mm的线材情况)
	±0.2%rdg.以下(100A输入DC-100Hz，使用外径为10mm的线材情况)
	±0.2%rdg.以下(1000A输入，50Hz/60Hz，使用外径为30mm的线材情况)
	±0.2%rdg.以下(1000A输入，50Hz/60Hz，使用外径为30mm的线材情况)

	供电方式
	A系列搭配CTB104/A使用，B系列使用12V适配器，C系列为雷莫接口

	电源容量
	± 200mA 以 下(20A/45Hz 测量，± 12V 供电)
	± 250mA 以 下(200A/45Hz 测量，± 12V 供电)
	± 300mA 以 下(500A/45Hz 测量，± 12V 供电)
	± 300mA 以 下(500A/45Hz 测量，± 12V 供电)
	± 300mA 以下(1000A/45Hz 测量，± 12V 供电)
	± 600mA 以 下(1000A/45Hz 测量，± 12V 供电)


精度列表说明：

CTB20A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.05% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±0.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±1.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.0deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±1.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	10kHz< f ≤ 50kHz
	±2.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±(0.5+0.1×f kHz)deg.

	50kHz< f ≤ 100kHz
	±5.0% rdg. ±0.05% f.s.
	

	100kHz< f ≤ 300kHz
	±10% rdg. ±0.05% f.s.
	

	300kHz< f ≤ 500kHz
	±15% rdg. ±0.05% f.s.
	-

	500kHz< f ≤ 1MHz
	±30% rdg. ±0.05% f.s.
	-


CTB200A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.02% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±0.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±1.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.0deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±1.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	10kHz< f ≤ 50kHz
	±5.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±(0.5+0.1×f kHz)deg.

	50kHz< f ≤ 100kHz
	±15% rdg. ±0.05% f.s.
	

	100kHz< f ≤ 300kHz
	±15% rdg. ±0.05% f.s.
	

	300kHz< f ≤ 600kHz
	±30% rdg. ±0.05% f.s.
	-


CTB501A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.02% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±0.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±1.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.0deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±1.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	10kHz< f ≤ 50kHz
	±5.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±(0.15xf kHz)deg.

	50kHz< f ≤ 100kHz
	±15% rdg. ±0.05% f.s.
	

	100kHz< f ≤ 500kHz
	±30% rdg. ±0.05% f.s.
	


CTB500A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.02% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±0.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±1% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±1.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±2.0deg.

	10kHz< f ≤ 20kHz
	±5% rdg. ±0.02% f.s.
	±(0.2×f kHz)deg.

	20kHz< f ≤ 50kHz
	±10% rdg. ±0.05% f.s.
	

	50kHz< f ≤ 100kHz
	±30% rdg. ±0.05% f.s.
	


CTB1000A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.02% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.5% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±1.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±2.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±5.0% rdg. ±0.05% f.s.
	±2.0deg.

	10kHz< f ≤ 50kHz
	±30% rdg. ±0.02% f.s.
	±10deg.


CTB2000A/B/C
	频率
	振幅
	相位

	DC
	±0.2% rdg. ±0.02% f.s.
	-

	DC < f ≤ 100 Hz
	±0.2% rdg. ±0.01% f.s.
	±0.1deg.

	100Hz< f ≤ 500 Hz
	±0.6% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.2deg.

	500Hz< f ≤ 1kHz
	±1.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±0.5deg.

	1kHz< f ≤ 5kHz
	±2.0% rdg. ±0.02% f.s.
	±1.5deg.

	5kHz< f ≤ 10kHz
	±5.0% rdg. ±0.05% f.s.
	±2.0deg.

	10kHz< f ≤ 50kHz
	±30% rdg. ±0.02% f.s.
	±10deg.


电流额定值VS频率曲线：

CTB20A/B/C
[image: image4.png]-40°C < A B <40C
—40°C<JHEE<85C

50

0 0 o o
< (2] (3] -~

[swu ylusuno jndu|

100 1k 10k 100k ™
Frequency [HZz]

10

DC




CTB200A/B/C
[image: image5.png]500

) =) =19} =

=) o Lo m

= ) c9) ,

v/ v/ v/

g i i

iia iia iia

E g By

v/ V \

© O ©

(] [} (]

N N N
o o o o
¢ & R 8

[swui yluauno ndu|

100 1k 10k 100k ™

Frequency [Hz]

10

DC




CTB501A/B/C
[image: image6.png]i

600

500

o o o
=] S o
< & «

(swuy)iuaiund induj

o o
S

100 1k 10k 100k ™
Frequency(Hz)

10

DC




CTB500A/B/C
  [image: image7.png]Input current(Arms)

1k

100

-
=

DC 1 10 100 1k 10k 100k
Frequency(Hz)




CTB1000A/B/C
    [image: image8.png]—
o
o

Input current[A rms]

10
DC

10 100
Frequency [HZ]

1k

10k

100k




CTB2000A/B/C
                  [image: image9.png][ Adyhusiino indu

100k

10k

1k

DC

Frequency [HZ]




接口选择
①CTBxxxA系列：

                                 选件说明：
  [image: image10.png]


       [image: image11.jpg]



注：专用接口，搭配CTB104/A使用。
CTB104/A高精度电流探头电源：探头的高精度电流探头电源，4通道，可以同时接4个电流探头，包含探头连接接口，BNC输出接口，消磁调零按键，和电源指示灯功能。CTB20A,CTB200A,CTB500A,CTB1000A选用CTB104，CTB2000A选择CTB104A搭配使用

②CTBxxxB系列：

[image: image12.jpg]f \ )
CYBERTEK CTB1000B
AC/DC CURRENT PROBE 1000A 2mV/A

e s
O “
DO NOT USE ON
TORS.

euly ut apepy

SY0LINANOD Fdv4e
| 'pP¥1-09 S21u0.393|3 Puohiyz NO 3SN 1ON 0d

ZHXM0¢~J0d

V/AWZ Y000T :S99dg

NL T N L
N1 N1

3904dd IN¥IND 24/9Y 4000T LD

L
~T 0





供电线：供电线连接12V适配器。

输出线：信号输出端为BNC线，连接测量仪器
分线盒自动消磁调零按键：与手柄自动消磁调零按键功能相同，按下消磁自动调零按钮，机
器消磁并自动调零。

配件说明：

[image: image13.png]



电源适配器(CK-612)
③CTBxxxC系列：

[image: image14.jpg]\
CYBERTEK CTB1000C
AC/DC CURRENT PROBE 1000A 2mV/A
Power A ggr:‘Eog(;JNs:U%':'ORS. y
(
EHHO AR PRI S¥OLONANOI 3dvd
| 'P17109 S21U0109|7 BuoAlyz NO 3SN LON 0d
:IEM:]H]E[ ssneboa ()
ZH)0¢~0d

V/AWZ Y000T :S29dS

NL L
N~ N

i:ﬂ}:ﬂ;"‘:ﬂ::][ﬂ][ 3904d IN3¥IND 24/9Y 000T DL





供电线：±12V供电，雷莫接口，可兼容部分功率分析仪的供电接口
输出线：信号输出端为BNC线，连接测量仪器
分线盒自动消磁调零按键：与手柄自动消磁调零按键功能相同，按下消磁自动调零按钮，机
器消磁并自动调零
机械规格

	型号
	CTB20A /B/C
	CTB200A/B/C
	CTB501A/B/C
	CTB500A/B/C
	CTB1000A/B/C
	CTB2000A/B/C

	钳口直径
	20mm
	50mm

	连接线长度
	3m

	电流钳手柄尺寸

（L*W*H）
	162*80*31mm
	246*116*35mm

	探头本体重量
	约385g
	约400g 
	约750g  
	 约880g
	约900g


7. 环境特性

	使用场所
	室内使用，污染度2

	    工作温湿度
	-40℃~85℃,80% RH以下（没有结露）

	    存储温湿度
	-40℃~85℃,80% RH以下（没有结露）

	    工作海拔高度
	2000m

	    存储海拔高度
	12000m


8. 操作方法

使用时的注意事项
                   

不同系列的产品搭配不同的电源使用，输出连接示波器时，请选择高输入电阻的（1MΩ）。若输入电阻为50Ω，则不能正确测量。

确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值，磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉，过大的冲击电流，甚至会导致磁芯无法正确消磁，需重新调零。

变压器、大电路等强磁场，无线电等强电流靠近时，有可能导致无法正常测定。

有时被测电流的频率，会导致共振音的产生，这对测定没有影响。

会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响，请把被测导体调至传感器头内中央位置。

测定时把锁定控制杆推至“unlock”标志消失为止。

若在高频率领域，插入电路的高电位测的话，有可能会受到噪音影响，必要时可限定波形观测器的频段，或请插入低电位侧。

不能在电流输入状态下进行消磁调零操作，或者偏置调节操作。

探头的偏移输出因周围的环境(地磁，磁场发生设备)、温度而异，请在实际测量场所状态下先消磁调零。

探头可能会因为掉落等碰撞而产生偏移。

请在关闭钳口的状态下实施消磁调零。

测量直流或者低频（1kHz以下）的低电流时，将导体在钳口上缠绕几圈，可相对的提高灵敏度。通过将导体缠绕10圈，输出测量电流的10倍信号。

如果在高频范围内夹紧电路的高电位侧，则可能会受到公共模式噪音的影响。请根据需要夹紧低电位侧。

探头采用磁通门技术原理，输出会有1.6MHz左右的谐波噪音。

测量1kHz以上的高频大电流时，可能会受导体位置影响而产生误差增加，波形畸变等情况。请将导体尽可能的配置在中心位置。对于周围未夹住测试的导体，流过500A以上或者1kHz以上的高频大电流时，尽可能的远离钳口，否则可能会造成测量误差，波形畸变等情况。



拔出输出端子时，请在解锁后，拔出连接器，未解锁硬拽或硬拉电缆的话，输出终端会受损。

持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值，请不要输入超出该固定值的电流，可能会损害机器。

持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时，会因传感器的发热，变得不能正常输出。请立即停止输入电流，需要充分冷却后，才能进入下一次的正常运作。

测量步骤：

电流探头连接电源。

电流探头输出接口通过BNC线连接示波器，功率分析仪等终端设备。

接通电源。

执行消磁调零:可以通过探头上的按键实现消磁调零，也可以通过高精度电流探头电源上的按键实现。

通过锁定推杆解除钳口的锁定。

通过打开/关闭手柄打开钳口。

按照电流方向夹入被测导线（如果方向夹反，会导致输出信号反转），关闭钳口。

通过锁定推杆锁定钳口。

开始测量。

测量结束后，从导体上拆下本机器。

切断高精度电流探头的电源。

从高精度电流探头电源上拆下本机器。

9. 装箱单
	装 箱 单

	名称
	数量

	电流探头本体
	1个

	说明书
	1本

	保修卡
	1个

	检测报告
	1份

	DC12V适配器(CK-612)

（只有B系列配置） 
	1个


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005 / 0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2024
Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Jul. 1, 2024
Note








错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。








该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。








在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





警告








该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。








记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















警告





注意





Note





注意








www.cybertek.cn


