[image: image4.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                            深圳市知用电子有限公司

传感器单元

CTB104  
[image: image5.png]



深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身造成伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image1.jpg]4% 7‘;3;)‘}: A\l .-4:—)75‘3 AR |

& 2/ E B4 B E |

CYDHRKR I HK
Test & Measurement

@) rover
)

Degauss Degauss
Auto Zero Auto Zero

SENSOR UNIT
CTB104

Degauss Degauss
Auto Zero Auto Zero




[image: image4.png]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






该产品是针对我司CTB系列高精度电流传感器而设计的传感器单元，因此，本公司要求用户：
· 使用过程中不要打开外壳和试图接线。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。

· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。

· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。

1.概述

CTB104为CTB系列高精度电流传感器配置的传感器单元，通过专用的8pin接口互相连接，CTB104传感器单元可同时接4台CTB系列产品，具有消磁调零功能和传感器信号输出接口，通过面板上的消磁调零按键，实现对应通道的传感器的消磁调零功能，标准的BNC信号输出接口，可接任何厂家的示波器，功率分析仪等存储记录设备。

2.产品说明

[image: image3.png]@
e
@

@ =





① 电源指示灯：通电指示，绿色
② 消磁调零按钮：实现对应通道的电流探头消磁调零功能
③ 信号输出：对应通道的信号输出，标准的BNC接口，连接功率计，示波器等存储记录设备
④ 传感器接口：连接CTB系列传感器，实现传感器和传感器单元的连接
3.电气规格 
	可连接电流传感器
	CTB高精度电流传感器系列

	消磁调零功能
	4通道独立控制

	信号输出接口
	BNC(4通道独立输出)

	输出电压范围
	±12±0.5V（每通道）

	输出电流范围
	0.6Amax （每通道）

	输入电压范围
	90~264VAC

	频率
	47~63Hz

	工作环境湿度
	20~70%RH无冷凝

	工作环境温度
	-20~+70℃

	存储温度、湿度
	-40~+85℃、10~95%

	尺寸(长*宽*高)
	215*110mm*160mm

	重量
	1.5kg


4.操作方法
· CTB系列电流探头连接传感器单元CTB104。

· 传感器单元输出接口通过BNC线连接示波器，功率分析仪等终端设备。

· 接通传感器单元CTB104的电源。

· 执行消磁调零，可通过探头上的按键实现消磁调零，也可以通过传感器单元上的按键实现。

· 通过锁定推杆解除钳口的锁定。

· 通过打开/关闭手柄打开钳口。

· 按照电流方向夹入被测导线（如果方向夹反，会导致输出信号反转），关闭钳口。

· 通过锁定推杆关闭钳口。

· 开始测量。

· 测量结束后，从导体上拆下本机器。

· 切断传感器单元的电源。
5.装箱单

	装 箱 单

	名  称
	数  量

	传感器单元本体
	1个

	BNC输出线 CK-310
	4条

	AC电源线
	1条

	说明书
	1本

	保修卡
	1个


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                         © Zhiyong Electronics, 2022
Url:   http://www.cybertek.cn                        Published in China, Sept. 1, 2022
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





警告











错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。





注意





记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















Note








www.cybertek.cn


