[image: image6.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                               深圳市知用电子有限公司

人工电源网络（LISN）
EM5040DT

（9kHz～30MHz/100A，50uH）

[image: image7.png]



深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。
[image: image1.png]



            该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

[image: image6.png]
            在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

           

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。

             

  记载着使用该机器时的重要说明。  

　　该产品是按国际通行的EMC标准设计的，因此原理上会存在较大的对地漏电流。如接地不良可能会造成严重的触电事故甚至伤亡。因此，本公司要求用户：

· 必须保证仪器良好接地（在侧面和后面各有接地点）。

· 很多用户的用电环境存在接地不良的情况，而用户自己并不了解。这种情况很危险，因此本公司要求用户必须安装隔离变压器作为双重保障。用户可以在市面上自行购买。

· 使用过程中不要打开外壳和试图接线。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
1. 概  述
EM5040DT人工电源网络是一款（50uH+5Ω）||50Ω  V型 三相LISN（Line Impedance Stable Network）。该产品能在9kHz—30MHz射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗，同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。该产品的性能符合CISPR16-1-2:2006标准要求，适用于三相设备传导骚扰电压测量。标准的BNC输出接口和50欧姆输出阻抗，可匹配任何厂家的接收机、频谱仪等测量设备。
2. 电气规格

	频率范围
	9kHz—30MHz

	电路形式
	（50uH+5Ω）||50Ω  V型

	测量线路相数
	三相四线(L1/L2/L3/N)

	相电压/频率范围
	0～240VAC /  50～60Hz ±5%

	直流电压范围
	0～375V DC

	电源输入输出口
	10mm螺栓

	输出电流
	额定100A(良好的通风对流环境)

	保护接地方式
	底部金属条接地
前后面板10mm螺栓接地

	输出端接口
	标准50Ω BNC female，

	工作温度范围
	0℃～45℃

	存储温度
	-20℃～70℃

	安全标准
	符合EN61010-1

	尺寸
	446mm（长）×446mm(宽)×319mm（高）

	重量
	29kg


3. 基本原理
[image: image2.png]250uH 50uH

—< L1/L2/L3/N -OUT

Switch

1uF L1L2IL3IN
|
T

8uF

5R

z

v
»—Qi—
}7

o

e
o
o

1.5mH

QUIL2ILIN RF-Output




4. EM5040DT产品介绍

4.1 EM5040DT前面板说明

[image: image3.png]12

1234 5

cranneL | R outPUT

EM5040DT

V-500/50pH+50
4x100A  9kHz~30MHz

WARNING!
Ground before
connecting Ine!

e o capsctancelaues are usea i s uline

Jaround connector mustpe solidly bonded to eartf grouna

Jor a mains isolating trafsformer must be used

11 10 9 8 7




· 1（N相射频输出档）：表示当前RF OUTPUT输出为N相的骚扰信号。

· 2（L1相射频输出档）：表示当前RF OUTPUT输出为L1相的骚扰信号。

· 3（L2相射频输出档）：表示当前RF OUTPUT输出为L2相的骚扰信号。
· 4（L3相射频输出档）：表示当前RF OUTPUT输出为L3相的骚扰信号。
· 5  (转换开关)：分别将N、L1、L2、L3输出信号切换到RF OUTPUT端口。
· 6（RF OUTPUT  射频输出接口）： 标准的BNC射频母座。本机内部不带限幅器，为保护   接收机建议客户使用时配限幅器EM5010A。

· 7（被测设备（EUT））供电接口：L3相被测设备电源接口，该螺栓尺寸为10mm。
· 8（被测设备（EUT））供电接口：L2相被测设备电源接口，该螺栓尺寸为10mm。
· 9（被测设备（EUT））供电接口：L1相被测设备电源接口，该螺栓尺寸为10mm。
· 10（被测设备（EUT））供电接口：N相被测设备电源接口，该螺栓尺寸为10mm。

· 11（接地端子）：该螺栓尺寸为10mm，供接地保地。

· 12（参考地（Reference Ground）接口）：4mm插孔，用于本设备的计量校准。

4.2 EM5040DT后面板说明
[image: image4.png]Network Ground connector SAFETY Ground connector
Connect to earth ground reference with ground isolation choke,
plane or Faraday cage metal wall connect to mains safety





· 1（电源输入端）：L3相电源输入口，该螺栓尺寸为10mm，电源供应输入口。

· 2（电源输入端）：L2相电源输入口，该螺栓尺寸为10mm，电源供应输入口。

· 3（电源输入端）：L1相电源输入口，该螺栓尺寸为10mm，电源供应输入口。
· 4（电源输入端）：N相电源输入口，该螺栓尺寸为10mm，电源供应输入口。

· 5（接地端）：该端子尺寸为10mm蝶形螺栓，提供接地保护。
· 6（PE接地端）：该端子尺寸为10mm蝶形螺栓，该端子串有一电感接到外壳，使用该端子可以减少外部地线干扰窜入测量地。

5. 传导测试测试平台搭建

请仔细阅读说明书，了解安全方面知识，按照正确步骤测量。
该产品是按国际标准设计的，因此原理上会存在较大的对地漏电流，如接地不良可能会造成严重的触电情况甚至伤亡。因此，本公司要求用户：

· 必须保证仪器良好接地（在侧面和后面各有接地点）。

· 必须安装隔离变压器作为双重保障。

· 使用过程中不要打开外壳和接线，不要在潮湿，有易燃易爆物品的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。

· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。

[image: image5.png]



	项 目
	说    明

	1
	至少2mx2m的金属板

	2
	被测设备（EUT）

	3
	供电线长度超过1m情况下的折叠方式

	4
	被测设备供电接口

	5
	输出屏蔽线

	A
	人工电源网络

	B
	隔离变压器

	C
	接收机


6. 装箱单
	装  箱  单

	人工电源网络
	1台

	射频线
	BNC(公) 2米

	BNC母头转N公头
	1个

	说明书
	1册

	保修卡
	1页

	检测报告
	1册


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                         © Zhiyong Electronics, 2022
Url:   http://www.cybertek.cn                        Published in China, Sept.1, 2022 
警告





注意





Note








www.cybertek.cn


