[image: image7.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                        深圳市知用电子有限公司

耦合去耦网络

EM5070A

（CDN- M2/M3）
[image: image8.png]




深圳市知用电子有限公司
前  言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身造成伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image1.png]


[image: image7.png]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





该产品是按国际通行的EMC标准设计的，因此原理上会存在较大的对地漏电流。如接地不良可能会造成严重的触电事故甚至伤亡。因此，本公司要求用户

· 必须保证仪器良好接地（在侧面和后面各有接地点）

· 很多用户的用电环境存在接地不良的情况，而用户自己并不了解。这种情况很危险，因此本公司要求用户必须安装隔离变压器作为双重保障。用户可以在市面上自行购买。也可以使用本公司容量为0.9kVA 的隔离变压器EM5060。该产品可以满足大部分小功率测试需求。
· 使用过程中不要打开外壳和试图接线。也不要在潮湿或有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 确保产品在额定电压额定电流范围内使用。

· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外
一、概述
    EM5070A耦合/去耦网络CDN- M2/M3用于EMI测试的产品，它能在射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗，同时将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。
    根据国家标准GB/T17626.6-2008/IEC61000-4-6：2006, 对CDN- M2/M3耦合去耦网络的要求而设计的（CDN-M2双线，CDN-M3三线）。EM5070A兼顾了CDN-M2和CDN-M3两种测试方式；用户只要买一台EM5070A就可以对M2和M3进行测量。
    耦合和去耦装置（即CDN）可以用于电气照明设备150kHz-300MHz辐射骚扰测量；根据国家标准GB17743-2007/CISPR15：2005/EN55015 ；具体测量方法参看上述标准。

    EM5070A适用于单相设备传导（骚扰电压）测量。由于设计原理上会存在较大的漏电流，要求实际应用时需要良好接地，必要情况下，需要加隔离变压器配合使用，可选择EM5060，容量达到900VA，满足大部分测试需求。
二、电气规格     

	频率范围
	150kHz—300MHz

	测定线路相数
	单相

	交流电压范围
	0～250V AC +10%

	交流频率范围
	50～60Hz   ±5%

	直流电压范围
	0～400V DC

	电流范围
	0~16A

	输出接口
	4mm香蕉座

	干扰输出端接口
	标准BNC母座，50Ω

	射频连续输出功率
	6W

	工作温度范围
	5℃～45℃

	分压系数（EUT端与RF端）
	150kHz-300MHz 
9.5dB +3dB/-1dB

	端口阻抗150Ω
	
150kHz-26MHz ，150Ω±20Ω
26MHz-80MHz， 150Ω+60Ω-45Ω
80MHz-300MHz ，150Ω±60Ω


	去耦系数
	（AE端与RF端）
最差点：≥20dB

	尺寸
	245mm（长）×100mm(宽)×100mm（高）

	重量
	0.79kg


三、灯具测试示意图

[image: image3.jpg]EM5080% %1
208N

.- b
6dBIEEES

AERANR
CDN
EM50704A

=20 < WPH CEREHED





四、面板说明

4.1、 EM5070A  M2/M3上面板说明

[image: image4.png]



· 电源供电输入端：电源供电输入接口，均为4mm的香蕉座；

· RF接口：标准的BNC射频接口，常用于连接接收机或频谱仪；

· 被测设备（EUT）供电接口：被测设备电源供电输入接口，为4mm的香蕉座。
4.2、 EM5070A前后面板说明
[image: image5.png]


        [image: image6.png]



  后面板                                      前面板

1) 接地端子：该螺栓尺寸4mm，供接地保护；  1)被测设备（EUT）供电接口：被测设备电源

2) 电源输入端：电源供电输入接口N，          供电输入接口L,为4mm的香蕉座；

为4mm的香蕉座；                       2)被测设备（EUT）供电接口：被测设备电源

3) 电源输入端：电源供电输入接口PE，          供电输入接口PE,为4mm的香蕉座；

为4mm的香蕉座；                       3)被测设备（EUT）供电接口：被测设备电源
4) 电源输入端：电源供电输入接口L，           供电输入接口N,为4mm的香蕉座。

为4mm的香蕉座。                    4)M2/M3切换开关：M2/M3射频输出选择。
五、安装测试步骤
·  把EM5070A和测试接收机的地线连接起来接地。
·  连接隔离变压器和耦合/去耦网络EM5070A。
·  连接被测设备，参考以上示意图的位置摆放设备。
·  EM5070A的干扰信号输出端连接EMI接收机输入端。
· . 根据被测产品标准选择EM5070A相应的滤波器。

·  EM5070A连接隔离变压器，隔离变压器连接电网，通电测量。

 六、使用注意事项
  

·  使用过程中不要打开外壳，不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
·  测试前，请仔细阅读说明书，了解安全方面知识，按照正确步骤测量。
·  推荐使用隔离变压器，可以防止意外情况的发生。
·  如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
七、装箱单

	装箱单

	名称
	数量

	耦合/去耦网络本体
	1台

	CK-316（电源线）
	2PCS

	CK-320A（射频线）
	1PCS

	说明书
	1册

	保修卡
	1页

	检测报告
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2020
Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Apr. 1, 2020
该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。





在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





注意





警告











记载着使用该机器时的重要说明。                                                            




















Note








www.cybertek.cn

